福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：倒置相差显微镜、生物光学显微镜等设备综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月8日至11月15日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年11月18日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 生物光学显微镜 | 8套 | 116 |
| 1-1 | 生物光学显微镜 | 1套 | 30 |
| 1-2 | 生物光学显微镜 | 3套 | 42 |
| 1-3 | 生物光学显微镜 | 3套 | 30 |
| 1-4 | 生物光学显微镜 | 1套 | 14 |
| （二） | 生物光学显微镜 | 1套 | 6 |
| （三） | 倒置相差显微镜 | 1套 | 10 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 生物光学显微镜（预算：30万元，1套） | - 研究级正置显微镜，具有无限远光学校正功能，45mm国际标准物镜齐焦距离； - 观察筒需搭载超宽视野目镜筒，视场数≥25mm，倾角可调； - 需搭配10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm，双眼屈光度可调； - 具备稳定的机身设计，隔热、不受震动的影响，配有电动载物台，需带遥控手柄最小步进≤0.5um，最大速度≥100mm/s，电动调焦最大调焦行程≥25mm，可设置调焦上限，最小步进≤0.25微米，电动物镜转盘≥6位可自动识别物镜信息，使用LED光源色温恒定≥4000K，具有自动光强管理功能； - 机身自带可移出触摸屏操作面板，可直接进行显微镜的操作，机身带有可编程快捷按钮≥10个； - 聚光镜工作距离≥1.2mm,N.A≥0.9，可满足1.0-100X物镜观察； - 需配备高分辨率、高透过率物镜一组： 2（2.5）×，NA≥0.06； 4（5）×，NA≥0.13； 10×，NA≥0.25； 20×， NA≥0.50； 40×，NA≥0.75； 8、配备摄像系统，分辨率≥1000万像素。 |
| 1-2 | 生物光学显微镜（预算：42万元，3套） | - 研究级别的显微镜，具有光学校正的功能要有色差、反差校正，齐焦距离45mm； - 所有光学部件需具有抗反射、抗菌涂层处理。 - 需要配备三目观察筒，倾角角度可调，目镜为10倍，视场数大于等于23mm，目镜均具有屈光度校正功能； - 具备机械载物台，手柄松紧度可调，同轴粗微调焦，具有免调节防下滑功能； - 物镜转换器大于等于6位，需要具有自动光强管理的功能； - 需要具备光强管理系统，在不同倍数的物镜下，可以分别定义光强并记忆光的强度，来回切换时可以自动匹配亮度。 - 光源需为高亮度长寿命的内置LED光源，显色指数大于等于95，功率≥10W，使用寿命≥60000小时。 - 配备高分辨率、高透过率物镜一组：2（2..5）×, NA≥0.06；4×（5×）,NA≥0.13； 10×,NA≥0.25； 20×,NA≥0.45； 40×,NA≥0.65； - 配备摄像系统，分辨率≥500万像素。 - 质保2年以上，有定点售后。 |
| 1-3 | 生物光学显微镜（预算：30万元，3套） | - 需具有光学校正的功能要有色差、反差校正，齐焦距离45mm； - 所有光学部件需具有抗反射、抗菌涂层处理。 - 需要配备三目观察筒，倾角角度可调，目镜为10倍，视场数大于等于22mm，目镜均具有屈光度校正功能； - 载物台无暴露齿条，手柄松紧度可调，同轴粗微调焦，具有免调节防下滑功能， - 物镜转换器大于等于5位，需要具有自动光强管理的功能； - 需要具备光强管理系统，在不同倍数的物镜下，可以分别定义光强并记忆光的强度，来回切换时可以自动匹配亮度。 - 光源为高亮度长寿命的内置LED光源。 - 配备高分辨率、高透过率物镜一组：（2.5）×, NA≥0.06；4×（5×）,NA≥0.13； 10×,NA≥0.25； 20×,NA≥0.45； 40×,NA≥0.65； |
| 1-4 | 生物光学显微镜（预算：14万元，1套） | - 具有无限远光学校正功能，色差、反差校正，齐焦距离45mm； - 所有光学部件具有抗反射、抗菌涂层处理； - 三目观察筒，倾角角度可调， 10倍目镜，目镜均具有屈光度校正功能； - 机械载物台，手柄松紧度可调，同轴粗微调焦，具有免调节防下滑功能； - 物镜转换器≥6位； - 具备光强管理系统，不同倍数物镜可以分别定义光强，切换时可以自动匹配亮度。 - 光源为内置LED光源，高亮度长寿命。 - 配备高分辨率、高透过率物镜，一组镜头 2.5×、5×、10×、20×、40×； - 配备摄像系统，分辨率高。 |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 生物光学显微镜（预算：6万元，1套） | 1、目镜筒：人体工程学三目观察镜筒，其中1个为相机接口；2个10倍宽视野目镜，分光比例至少三级。 2、物镜转盘：≥6孔专用智能物镜转盘，带检偏器插槽。至少包括10倍普通物镜、20倍普通物镜、40倍相差物镜、100倍普通物镜 3、载物台：XY行程带刻度显示，可调节手柄高度及XY移动力矩。 4、聚光镜：备配万能聚光镜 5、超长寿命LED光源，改变亮度，色温也始终保持不变，内置式滤光片。 6、调焦：行程≥25mm，具备粗准焦的扭矩调节及限位功能，高灵敏度微调对焦旋钮; 7、独立校正光学系统，可升级偏光、暗场等观察方式，支持四人以上共同浏览升级; 8、光强管理功能，切换倍率时保持舒适的亮度; 9、具备自动关闭照明，可以调节待机时长。 |

合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 倒置相差显微镜（预算：10万元，1套） | 1、具有明视野、相差、浮雕反差多种观察方式； 2、LED冷光源，寿命≥50000小时，预定中心，打开即可观察，无需调节、维护； 3、带相机专用接口的人机学三目镜筒，瞳间距调节范围40-80mm； 4、10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野≥20mm，需配眼罩； 5、大于4孔物镜转换器； 6、陪多功能系统聚光器，大于等于3孔位模块，具备明视野、相差等多种观察模块 7、载物台能整台面移动； 8、载物台配套多孔板固定适配器、培养皿适配器、压片夹、培养瓶等多种适配器； 9、物镜包括： 4×消色差物镜；10×相差物镜；20×相差物镜；40×相差物镜；60X消色差物镜 - 配套≥1000万像素彩色相机 - 图像处理系统具有图像采集、增强处理和测量分析的能力 - 图像工作站：≥8G内存、≥1T硬盘、独立显卡、≥22寸液晶显示器、带USB3.0高速接口。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日