福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：二氧化碳培养箱、电热恒温培养箱、恒温隔水式培养箱等设备综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月14日至11月21日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年11月22日上午9点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 二氧化碳培养箱、电热恒温培养箱、恒温隔水式培养箱等 | 5套 | 11.8 |
| 1-1 | 二氧化碳培养箱 | 2套 | 10 |
| 1-2 | 恒温隔水式培养箱 | 1套 | 1 |
| 1-3 | 电热恒温培养箱 | 2套 | 0.8 |
| （二） | 二氧化碳培养箱 | 4套 | 24 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 二氧化碳培养箱（预算：10万元，2套） | 1.加热迅速，温度、湿度恢复速度快,温度和CO2控制精确； 2.内部容积≥150L； 3.具有灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体； 4.可实时监测CO2浓度，能自动校准，自动调整浓度和精确性输出，开门后浓度恢复速度快； 5. CO2进气口含过滤器，对空气中的细菌等颗粒物做到有效过滤，达到无菌培养的效果； 6.底盘风道等设计应利于培养过程中增加蒸发面积,湿度湿度恢复速度快； 7.应保证玻璃门或外门具有加热功能，防止玻璃门上产生冷凝水； 8.可配至少2个接口的钢瓶自动切换装置，具有同时接2个钢瓶且自动切换的能力。 |
| 1-2 | 恒温隔水式培养箱（预算：1万元，1套） | 1、容积≥160L 2、控温范围5-65℃，温度波动正负不大于0.5℃，控温精确可靠，具有超温报警功能。 3、微电脑智能控温，具有设定、测定温度双数字显示。 4、内外双重门结构，内门为玻璃门，观察箱内情时不影响箱内温度。 5、培养箱内胆易清洗。 |
| 1-3 | 电热恒温培养箱（预算：0.8万元，2套） | 1、温度范围：+5℃～65℃； 2、温度波动：≤±0.5℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、加热方式：电热膜或水套式加热； 5、微电脑智能控温器，具有设定、测定温度双数字显示，控温精确、可靠。 6、带有超温报警系统，保证设备安全运行不发生意外； 7、内外双重门结构，内门采用全钢化玻璃门。 8、材质：不锈钢内胆 |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 二氧化碳培养箱（预算：24万元，4套） | 1、直热气套式，加热迅速，温度、湿度恢复速度快,温度和CO2控制精确，保证温度均一性； 2、有效容积不低于240L； 3、具有灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体； 4、配备高效空气滤器（直径大于20cm），对空气中的细菌等颗粒物做到有效过滤，达到无菌培养的效果；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染； 5、配备气体在线过滤器，进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质； 6、控污设计：箱体外漆面采用银离子抑菌涂层或者氧化锌纳米涂层，具备抗腐蚀属性； 7、配置CO2传感器，具备CO2浓度自动校准功能，无需人工零点校正，检测更精准；; 8、配件清单：（单台配置不低于以下标准）：主机箱体1台，ULPA/HEPA高效空气过滤器1个，CO2进气在线过滤器1件，不锈钢隔板 4件，增湿水盘 1个； |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日