福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：快速转印系统、垂直电泳系统、蛋白孵育系统、超低温冰箱设备综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月25日至12月2日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年12月3日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 快速转印系统 | 1套 | 10 |
| （二） | 垂直电泳系统 | 4套 | 8 |
| （三） | 蛋白孵育系统 | 1套 | 10 |
| （四） | 超低温冰箱 | 1套 | 5 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 快速转印系统（预算：10万元，1套） | 1.可进行湿式转印，也可进行半干转印。 2.电源有低温循环冷却的功能。 3.可同时转印4块胶，并且每块胶都是独立的。 4.每块胶都可以独立与电源连接，单独监控每块胶的转印电流。 5.最大电流能达到6000mA，功率最大能达到200W 6.需配备4套可容纳1-4块手灌胶或预制胶的电泳槽。 |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 垂直电泳系统（预算：8万元，4套） | 一、电源部分 1.两通道输出，各通道可独立控制，电压最大可达600V；电流最大可达1200mA；功率最大可达500W 2.浓缩胶后电源可以自动衔接分离胶。 3.选定恒定值后，其余指标可自动升成。 4.电泳结束后可自动进入微电流状态。 二、电泳槽部分 1.可容纳1-4块手灌胶或预制胶。 2.有支撑锁紧技术。 3.保证不漏液。 4.其他配件也能适用。 5.至少配2个独立制胶底座，可同时灌制2块胶，凝胶尺寸至少83×73mm，凝胶厚度包括1.0mm，0.75mm、1.5mm 。玻璃板尺寸至少100×83mm，梳子规格1.0mm厚, 10、15齿，0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿。 三、转印部分 1.可同时放置至少2个转印夹，可转印2块 2.支持高电流快速转印或低电流过夜转印。 |

合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 蛋白孵育系统（预算：10万元，1套） | 1.无需人工操作，可自动化完成western blot各步骤工作。 2.保证实验的重复性好，批次内与批次间误差小。 3.可一次孵育20张膜以上，并且保证各通道程序独立控制。 4.孵育盒为抽屉式出入仓方式。 5.可支持多种模式，如恒温模式、阶梯控温模式、室温模式、清洗模式等，且不同通道可以错时孵育。 6.可选配不同大小的孵育盒，并且不同尺寸孵育盒可搭配使用。 7.程序结束后可自动完成管路清洗，去除残余试剂。 8.对试剂耗材无要求，无需专门配备。 9.整体一体机操作。 |

合同包（四）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 超低温冰箱（预算：5万元，1套） | - 需采用立式单门结构，有效容积≥330L； - LED数字显示箱内温度，微电脑控制； - 设定温度需在- 40℃～-86℃,箱内温度均匀度误差小于等于 6℃； - 内胆需使用易清洁、防腐蚀、防菌材料，需采用高效、节能压缩机，具备良好的保温性能； - 多种故障报警方式，具有开机延时、停机间隔等保护功能； - 需配有脚轮，灵活，可移动，带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全； - 外门配备有锁扣，能配挂锁 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日