福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：麻醉科监护仪、输血输液加温加压仪、输血输液加温仪、升温仪、双通道靶控注射泵等设备综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月28日至12月5日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年12月10日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 监护仪 | 3套 | 90 |
| （二） | 输血输液加温加压仪 | 5套 | 50 |
| （三） | 输血输液加温仪 | 5套 | 25 |
| （四） | 升温仪 | 2套 | 17 |
| （五） | 双通道靶控注射泵 | 6套 | 18 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 监护仪 | 1、采用≥15英寸触摸屏设计 2、采用功能模块插件式设计 3、至少具有心电、血氧、无创血压、双有创压、双体温、麻醉气体监测、氧浓度、呼末二氧化碳、连续心排量监测功能 4、可连接现有手麻系统 |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 输血输液加温加压仪 | 1、具备输血输液加温加压功能 2、具有气泡检测功能 3、具有超温报警功能 4、具备自动锁液功能 5、无需耗材 |

合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 输血输液加温仪 | - 整机结构：一体式主机，干式加温。 - 无需专用耗材。 - 主机监控参数：设置温度、加温温度、工作时间、报警提示。 - 有超温断电保护，超温报警功能 - 电气安全保护级别≥B型 - 防潮保护级别≥IPX2； - 输入功率：≤250W |

合同包（四）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 升温仪 | 1、主机应便于手术间中移动使用 2、屏幕可显示设定温度和实时温度， 3、主机单一故障报警保护包括:加热回路故障报警和传感器故障报警 4、毯垫温度≥41℃，须触发报警 5、正常状态下加温垫(毯)接触表面温度应不超过40℃,单一故障状态下加温垫(毯)的表面温度应不超过41℃ 6、毯面温度传感器数量≥3个 7、加温毯垫防水等级≥IPX2 8、加温毯垫生物相容性符合GB/T 16886标准 9、供电模式:具备220V交流 10、电气安全标准符合GB 9706.1-2007和YY 0834标准 11、电磁兼容标准符合YY 0505-2012标准 |

合同包（五）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 双通道靶控注射泵 | - 双通道一体机 - 彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。 - 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速输注功能。 - 可预测苏醒时间。 5、恒速输注功能可选择3种以上速度单位。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日