福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：药物气象色谱分析仪、γ能谱仪、活度计等设备综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月5日至11月12日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年11月14日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 药物气象色谱分析仪 | 1套 | 30 |
| （二） | γ能谱仪 | 1套 | 20 |
| （三） | 活度计 | 1套 | 9.5 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 药物气象色谱分析仪 | 技术参数： 1. 1.1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃ 1.2 温度设定精度：0.1℃ 1.3 温度稳定，冷却速度短 2．进样单元 2.1 最多可同时安装三个独立控温进样单元。 2.2 最高温度：450℃ 2.3 全自动控制系统。 3．检测器单元 3.1 可同时安装多个独立控温的检测器。 3.2 氢火焰离子化检测器（FID） 3.3 最高使用温度：450℃ 3.4 自动点火功能 3.5 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 3.6 动态范围：107 4．色谱柱 4.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱 4.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 5.数据处理系统 5.1 采用一体化的数据结构，满足GMP操作规范。 5.2 软件具备审核追踪等功能，保障数据完整性。 6. 全自动顶空进样器 6.1 样品位数：≥24 位； 6.2 抽屉式样品盘，方便拿取样品瓶； 6.3 具有开机系统自检、故障报警及提示功能； 6.4 取瓶，装载，采样，退瓶等自动运行； 6.5 可实现多个样品重叠加热； 6.6 电子压力控制系统； 6.7 PC软件控制。 |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | γ能谱仪 | 技术参数： 1．探测器：≥3”×3”NaI（Tl）晶体； 2．能量分辨率：≤7.0% ； 3．能量范围：30keV～3MeV； 4．本底计数：＜8cps； 5．MCA 多道分析器：1024 道； 6．测量元素范围：F、Ra、Cs等多种放射性核素，可按需求添加； 7．测量不确定度：<10%； 8．可长测量时间； 9．探测器与计算机连接简单； 10．提供外接接口，支持数据传输、打印； 11．操作流程简单 |

合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 活度计 | 技术参数： 1、薄壁深井电离室。 2、自动测量范围：0.01uCi-6Ci 3、室能量范围：15keV-3MeV 4、分辨率：≤0.001 MBq (0.01 μCi) 5、显示屏：彩色触摸屏。 6、显示单位：Bq或Ci直读。 7、显示值：核素名称（原子符号，质量数）标定号。 8、响应时间≤2 秒，对于非常低活度样品4~16秒。 9、线性：≤± 2%。 10、重复性：±2%。 11、测试功能：几何、线性 12、核素键：≥25个可编程键。 13、系统内存：超过80个核素。 14、支持USB/PC通信、具备USB打印功能。 15、内置剂量校准、自动化质量控制和自诊断。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日