福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：实验动物中心微屏障项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年12月16日至12月23日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年12月24日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（六意超市楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 微屏障 | 10套 | 200 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 微屏障 | 1.因场地受限，整体尺寸需≤1200*1200*2200（mm）。笼盒饲养量≥100笼位。 2.顶置初中高效过滤器，饲养箱采用不锈钢框架配钢化玻璃密封。 3.笼盒包含盒盖，盒底，进排风过滤器。内置不锈钢饲料盒和水瓶，水瓶容量≥400ml。 4.彩色液晶触摸屏或更优，主机可以调节换气次数，饲养箱压差，动物照度等。 5.整体框架正面对开门，笼架材质质量标准要高于ABS塑料，可360度自由旋转，笼盒材质质量标准要高于聚砜（PSU）材料。 6.新鲜空气要经过过滤进入微屏障箱，再进入笼盒，盒中的废气再集中排入排风管道。 7.设备需配备物联网远程监控系统，可在PC端和手机APP上，实时显示风机的运行情况、微屏障报警信息。 8.主机屏幕带智能报警系统。 9.送排风系统需一用一备，四个风机，出现故障，可自动切换。 10.设备需提供完整可行的日常消毒和终末消毒方案（设备需预留消毒快速连接口）。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日