真空干燥柜采购招标邀请函

福建省肿瘤医院就真空干燥柜进行采购招标，选择优选供应商，现邀请国内合格的报价人前来报价。

1.主要规格等要求：见附件“谈判内容一览”。

2.投标人资格要求

（1）具备已年检合格的企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证；

（2）具有企业法定代表人证书（或其委托代理人的委托书及本人身份证）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）本项目不接受投标联合体。

2.谈判报名时间：2017年7月20日至2017年8月3日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30（北京时间）,报名请携带或传真营业执照复印件、介绍信。

3．报名截止时间：供应商应于2017年8月3日17:00（北京时间）之前到福建省肿瘤医院总务科报名，逾期报名的将被拒绝。

4.谈判时间:2017年8月4日下午15：00，谈判地点：福建省肿瘤医院科研楼11层会议室，谈判前请各供应商于科研楼1层总务科等候。（谈判时间或地点若有变动，将由招标人电话通知，以电话通知的时间为准）

5.报价人对本次谈判活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前, 以信函或传真的形式与福建省肿瘤医院总务科联系。

6.以上如有变更，福建省肿瘤医院官网（http://www.fjzl.com.cn）通知，请报价人关注。

招标人：福建省肿瘤医院总务科

地址：福州市福马路420号    邮编：350014    电话：0591-83660608       传真：0591-83660608

联系人：小陈

福建省肿瘤医院

2017年7月20日

谈判内容一览

| 项 目 名 称 | 产品要求 | 计量单位 | 数量 | 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空干燥柜 | 见附件1 | 台 | 1 | 综合评分法 |

备注：到投标截止时间止，提交的有效投标文件人仅2家时，评委会继续按评标方法和标准进行评审、并推荐中标候选人。

附件一、            真空干燥柜招标参数表：

| 1 | 设备名称 | 医用真空干燥柜 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于对手术器械、玻璃器皿、精密器械。不耐高温的器械及细长管腔类器械进行彻底干燥 |
| 1.3 | 装载方式要求 | 干燥各种器械均不需专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮筐内再放入腔体内即可。 |
| 2 | 主要技术规格 |  |
| 2.1 | 有效容积 | ≥100L |
| 2.2 | 使用温度范围 | 室温＋10℃～80℃ |
| 2.3 | 温度调节精度 | ＋1℃以内 |
| 2.4 | 温度分布精度 | ＋5℃以内 |
| 2.5 | 温度上升时间 | 室温→50℃ 约20分钟 |
| *2.6 | 加热系统 | 间接加热的热水循环交换板*4层+自恒温加热系统（提供佐证材料） |
| 2.7 | 观测窗 | 大门安装整块加厚钢化玻璃，尺寸≥270*420*19 mm |
| *2.8 | 控制器 | 微电脑单片机系统+彩色触摸屏（可自动判断干燥与否）（提供佐证材料） |
| 2.9 | 智能控制方式 | 使用进口高精度水汽检测传感器，实时监测工作仓内水分残留状况，器械彻底干燥后，自动停机。 |
| 2.10 | 运转功能 | 上电加热、计时到达停止泵运转。 |
| 2.11 | 热水加水装置 | 热水加水装置都配备有浮球水位控制，无需人工记忆，一旦缺水就会报警，防止干烧的现象发生。 |
| *2.12 | 空气过滤装置 | 采用初效高效组合过滤器，确保气体洁净，防止器械污染。避免外界空气的二次污染。 |
| 2.13 | 安全装置 | 漏电保护开关、独立超温保护，偏差保护，泵过热保护，停电自动放气 |
| 2.14 | 控制系统传感器 | 数量不少于4个：压力传感器、温度传感器、恒温传感器，进口高精度水汽检测传感器等。 |
| 2.15 | 真空泵 | 真空泵为核心部件，采用原装进口无油真空泵，确保干燥效果，防止器械二次污染。 |
| 2.16 | 外形尺寸（㎜） | 约为：深850×宽510×高1500 |
| 2.17 | 内形尺寸（㎜） | 约为：深610×宽300×高530，舱体内部深度≥600mm，适合较长硬镜类负载的干燥。 |
| 2.18 | 设备材质 | 外观整体冷轧钢喷塑外观，整洁易于清理。内胆采用SUS304钢材，表面光洁，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 |
| 2.19 | 内装器械托盘 | 4个（约为：深600×宽250×高70mm） |
| 2.20 | 重量 | 约220KG |
| 2.21 | 电源 | AC220V/10A,2KW |

附件二、

真空干燥柜采购评分方法和标准

评标方法和标准（评分细则）

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 报价部分 评分办法 | 40分 | 说明：按合同包对各报价人的价格进行数字校核，称为报价评标价。各报价人的价格得分按以下公式计算。 A= B÷Bn×40%×100 式中：A为报价部分得分； B为所有报价人进入综合评分的最低报价； Bn为报价人提供的有效报价。 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| B | 技术服务评分：满分45分，产品参数得分应不少于25分，否则视为无效标。 |  |  |
| B1 | 产品参数 | 37分 | 评委根据投标人所投产品的技术参数、性能、配置、用途对产品要求及规范的响应情况进行相应评分： 投标人所提供的产品配置清单及技术参数、性能、用途全部满足或优于招标文件技术要求的得37分。有负偏离情况的按以下扣分： 带“*”号为关键技术指标不响应或负偏离的每项扣3分； 未带“*”号的技术指标由评委根据其重要程度，对不响应或负偏离的每项扣2分。 |
| B2 | 投标产品技术支持材料 | 3分 | 根据投标人提供的所投产品技术支持材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、样机（如有）或产品彩页等有效的证明材料】，对所投产品技术性能的佐证情况，由评委在0-3分之间进行打分；所提供技术支持材料不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。提供虚假材料者按无效投标处理。 |
| B3 | 投标产品配置及其他情况 | 2分 | 根据投标产品的主要件和关键件配置情况、配件、耗材、备品备件等对招标文件的响应承诺情况，由评委综合评议并在0-2分之间进行评分。投标人所投配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |
| B4 | 投标产品彩页资料等证明文件 | 3分 | 根据各投标人所投产品相应的彩页资料或其他证明文件，能完全佐证其技术参数的得3分；只能部分佐证其技术参数的得2分；未提供彩页等证明文件或彩页资料等证明文件与所投产品型号不一致或彩页等证明文件不能佐证其技术参数的，该项不得分。（满分3分） |
| C | 商务评分：满分15分 |  |  |
| C1 | 培训计划 | 2分 | 根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训、学术支持等承诺情况由评委在0-2分间进行打分，未提供任何技术培训方案的本项得0分。 |
| C2 | 维护响应计划 | 2分 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行评议并在0-2分之间进行评分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分。 |
| C3 | 质保期 | 2分 | 投标人在响应招标文件要求的免费保修期年限基础上，另再延长免费保修期年限，每增加一年可加1分，最高加分至2分；质保期不满足招标文件要求的，按无效标处理。 |
| C4 | 质保期后的售后承诺 | 2分 | 评委根据各投标人售后服务中对质保期后维修服务的项目及费用情况进行横向对比后在0-2分之间评分，未做任何说明的本项不得分。 |
| C5 | 本地化服务 | 3分 | 根据各投标人所投产品的制造商其售后服务的机构设置地点、维修工程师配备、可能产生的运输成本、是否熟悉本地情况、沟通交流方便性、应急处理能力、是否可到现场监督检查等情况，由评委进行评议并在0～3分之间评分；详列名称、地址、联系人、联系电话等，并附相关证明文件。未设任何售后服务机构或无售后维修工程师的本项得0分。 |
| C6 | 维修人员资质 | 2分 | 根据投标人所投产品制造商在福建省的售后服务机构专业维修人员资质、专业人员配备情况由评委在0～2分之间进行评分，未提供者不得分（提供维修工程师的姓名、资质证书、联系方式） |
| C7 | 整体服务 | 2分 | 根据各投标人对招标文件技术服务要求中除上述内容外的各项条款应答情况，由评委进行综合评议并在0-2分之间打分。未提供的本项得0分。 |

谈判文件格式

一、投标书

二、法定代表人资格证明书

三、投标总价

一、投  标  书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方                                     项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、建设标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

| 货物名称 | 产品型号 | 计量 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：     年龄：      职务：       系委托代表人。为施工、竣工和保修                                   项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对                              项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

备注：工作模式包括二次谈判等工作模式。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日